## 采购标的
采购标的一览表
序号 | 设 备 名 称 | 技术指标 | 单位 | 数量
第一包
1 | 紫外线老化实验箱 | 1.温度范围：RT+10℃～70℃ 2.湿度范围：大于90%RH 3.试样与灯管中心距离：50±2mm 4.灯管间中心距离：70mm | 台 | 1
2 | 拉脱法附着力测定仪 | 采用液压拉脱法量度范围:0～45 N/mm2 | 台 | 1
3 | 智能玻璃软化温度测定仪 | 最高使用温度1600℃ | 台 | 1
4 | 玻璃析晶温度测定仪 | ①分段等距组合式梯温炉，②梯温炉控制器，③梯温测量机构 | 套 | 1
5 | 智能透光度测定仪 | 1、测量范围：0—100％2、读数精度：0.1％3、测定时间：< 1分钟 4、重复性误差：< 1％5、电源：220V， 30W | 台 | 4
6 | 陶瓷热稳定性测定仪 | 最高工作温度：400℃试验区容积300×300×300mm控温精度：± 5℃水槽控温精度：±2℃电源：380V功率：10KW | 台 | 1
7 | 陶瓷吸水率测定仪 | 真空度：0.095MPa真空时间：1分-9小时59分连续可调注水时间：1秒-9分59秒连续可调浸泡时间：1分-9小时59分连续可调容积：Ф250×300mm Ф400×450mm重复性误差：<3%电源：220V | 套 | 1
8 | 可见光透光率/反射率测试仪 | 测力范围0-100% 精度：0.1%准确率偏差：<1% 稳定性：<0.1% | 台 | 2
第二包
1 | 电源控制器 | 详见附件 | 台 | 2
2 | 数据采集箱 |  | 台 | 6
3 | 动态应变仪 |  | 台 | 6
4 | 采集分析软件 |  | 套 | 1
5 | 动态控制分析软件 |  | 套 | 1
第三包
1 | 贝克曼弯沉梁 | 杠杆比：2: 1；示值分度：0.01 mm；规格：5.4m | 台 | 2
2 | 自动马歇尔稳定度 | 最大荷重：50KN分度值：0.1KN最大位移：50mm上升速度：50mm／min光电式流值传感器配：分析修正软件，电脑，打印机 | 台 | 1
3 | 鼓风干燥箱 | 温控范围：50—300℃。温控精度：±1℃。 加热器两组(瓦数根据箱子大小而定)。工作电压：220V 380V。 | 台 | 1
4 | 震击标准震筛机 | 筛子直径 300mm，200mm震幅 8mm振击次数 147次/分筛摇动次数 221次/分回转半径 12.5mm | 台 | 1
5 | 轻型落锤式路面承载力测定仪 | 落锤：10KG；荷载板直径：300mm；重量：15KG最大冲击荷重：7.07KN冲击时间：18ms变形检测装置位移传感器：0.1～5mm，精度：0.01mm动态测量范围10～225mn2工作环境：5～500c存储卡：200组数据 | 台 | 1
6 | 电动脱模器 | 电压：380伏上升高度：300mm脱模直径：30～240mm有效吨位：26吨压力显示；试件成型 | 台 | 1
7 | 路面平整度仪(8轮) | 1、最小转弯直径：05m 2、检测速度：''12Km/h3、非检侧情况下牵引速度：＜25Km/h，4、工作环境温度：-10''C -40''C 5、电源:镉镍碱性蓄电池6、功耗：2W | 台 | 1
8 | 电动铺砂仪 | 1. 砂漏斗容量约70毫升。砂漏斗下部开口宽度2.7毫米。铺砂带尺寸：宽50毫米、厚4毫米。 2. 砂漏斗移动速度：约15毫米/秒。 3. 砂漏斗移动范围：约290毫米。 4. 外形尺寸：470?60?40毫米。 5. 直流电机电源：12伏、3.3安培。 | 台 | 1
9 | 恒温水槽 | 电热恒温水槽;电源电压：220V 50HZ；输入功率：1000W；控温范围：RT+5~99℃；恒温波动度：±0.5℃；跟踪报警：+2℃；容积：30L；内胆尺寸(mm)W×D×H：600×300×160；外形尺寸(mm)W×D×H：770×370×280；定时范围：1~9999min | 台 | 2
第四包
1 | 沥青混合料拌和机 | 容量：20升加热锅温：0-300℃（任意设定）精度：士5℃ 拌和时间任意设定搅和转速公转：40-48转/分 自转：78转/分 | 台 | 1
2 | 沥青混合料电动击实仪 | 锤重：10.210kg（4.536kg）锤头尺寸：φ98.5mmφ149.5mm落高：453mm士2.5mm | 台 | 1
3 | 沥青混合料车辙实验机 | 1． 试验台行走距离：230±1mm2． 碾压速度：42±1次/ min3． 60℃时实验轮与试样接触压强为0.7~0.9±0.01Mpa（原配），可连续调节（调整）. 4． 轮廓尺寸（长×宽×高，含恒温箱）： 1370mm×750mm×1660mm5. 适应试样尺寸:300×300×50 mm6．温度波动： ±0.1℃7．温度均匀性：±0.5℃ | 台 | 1
第五包
1 | 噪声分析仪 | 25~130 dB(A)，30~130 dB(C)，Φ12.7 mm 予极化测试电容传声器，10 Hz~20 kHz，A、C和F（Flat），128×64点阵式LCD，有背光， 混响时间测量范围 : 0.3s~10s，输出 AC、DC及RS232接口至微形打印机或计算机。 | 台 | 6
2 | 振动分析仪 | 振动传感器灵敏度： 40mV/m·s-2，频率范围：1～80Hz，测率范围：50～140dB （以10-6m/s2为参考），频率计权：全身垂直（W.B.z），全身水平（W.B..x-y）,线性，2型，A/D：10Bit，120×32点阵式LCD(带背光) 显示器,直接显示Lp、Leq、Lmax、Lmin、T、L5、L10、L50、 L90、L95、SD、№等，积分采佯时间间隔： 0.01s~10s可设定，输出接口：RS-232C，可选用UP40Ts微型打印机，内部电校准， 8Hz正弦波，电源： 5×LR6（碱性电池），可连续工作24h | 台 | 2
3 | 消声器,吸声器 | 消声器：阻式、抗式、复合式，50~4000 Hz，降噪量：20~30 dB，玻璃棉（32K）环保材料，镀锌板外壳，外径500×600, 内径460×540，长2.5米。吸声器：1. 镀锌板1.0×1.5 米，贴150厚玻璃棉（32K），外罩麻布。2. 镀锌板1.0×1.5 米，空腔100，50厚玻璃棉（32K），外饰10厚穿孔石膏板（穿孔率8％）。 | 套 | 10
4 | 导热系数测定仪 | DRP-4W（已有设备，需相同型号填平补齐） | 台 | 4
5 | 零度基准器 | LJQ（已有设备，需相同型号填平补齐） | 台 | 2
6 | 照度计 | LM1010(已有设备，需相同型号填平补齐） | 台 | 6
7 | 积分声级计 | Φ12.7mm(1/2”)驻极体测试电容传声器，灵敏度：约40mV/Pa，频率范围：20Hz～12.5kHz。测量范围：35～130dBA，频率范围：20Hz～12.5kHz，频率计权：A计权，时间计权：快（F），慢（S），2型，显示：4位LCD，直接显示测量结果Lp、Leq、Lmax、Lmin、Linst、Tm，储存2000组数据，输出接口：RS—232C，可接至微型打印机或计算机。电源：4×LR6（5#）电池 | 台 | 2
8 | 红外测温仪 | UX-400型（已有设备，需相同型号填平补齐） | 台 | 1
9 | 驻波管吸声系数测试仪 | 信号发生器100Hz~10kHz，误差<0.1%±0.33Hz，测量放大器：0.02~20kHz，频响≤±0.2dB（以1kHz为基准）55dB~+136dBSPL，测试传声器：φ12.7mm（1/2”）予极化测试电容传声器 ，整机测试误差≤0.5dB。 数据、曲线、测试状态、统计结果可打印在纸上。电源：50Hz，220V±10%。使用环境：+10~+30℃，相对湿度小于80%。驻波管：L管：Ф100x1000 (mm) 90Hz-1800Hz S管：Ф30x350 (mm) 1500Hz-6500Hz ，导轨标尺长度：1000mm 最小刻度：1mm ，音箱功率：10W阻抗：6Ω | 台 | 1
10 | 气体探测仪 | 量程0~100PPM,最小分辨率0.1PPM,工作温度-20~50℃，反应时间小于10秒，相对湿度<95%，内设声、光报警装置，可设置报警值，液晶数字显示，内置取样气泵和探头，用电池和外接电源，有外接充电器。 | 台 | 1
第六包
1 | 臭氧浓度测定仪 | 10w，符合国家测试标准 | 台 | 4
2 | 智能混凝搅拌机 | ZR4-6,；自动计算GT值，自动设定时间、程序等（填平补齐设备） | 台 | 6
3 | 荧光法便携式溶解氧测定仪 | 进口，0-25mg/L，准确度：1％，灵敏度：0.01mg/L，重复度：0.01mg/L，稳定度：0.01mg/L，温度：0-60℃，不需要浸透，不需要电解液，无光敏帽，带充电池，数据可下载。 | 台 | 4
4 | 计量泵 | 0-20L/min | 台 | 3
5 | 恒温振荡培养箱 | 室温~50℃，双功能 | 台 | 2
6 | 气体流量计 | 0-1000L/min | 个 | 4
7 | 数字控温鼓风干燥箱 | 10-250℃ | 台 | 2
8 | 浊度仪 | 0-1000NTU,解析度0.001NTU，全程电脑自动选择 | 台 | 6
9 | 恒温水浴振荡器 | 控温范围:室温～70℃ 定时调速:0～250转/分 工作室尺寸:500*400*260mm | 台 | 2
10 | 粉尘粒径分布测定实验装置 | 滑石粉 粒径40-8μm | 台 | 2
11 | 臭氧实验装置 | 5-10g/h，含制氧、干燥、臭氧发生等整套设备，带气体计量、液体计量设备及循环泵装置等 | 套 | 2
12 | 污泥比阻测定装置 | 含抽滤、漏斗、吸引泵、滤液计量装置等整套设备 | 套 | 6
13 | 色度计 | 200-600nm，符合国家测试标准 | 台 | 4
14 | 电动吸引泵 | 220V，50Hz/DC12V，输入功率90VA | 台 | 2
15 | 旋片式真空泵 | 抽气速度1L/S，进气口内径16mm | 台 | 6
16 | 填料塔吸收实验仪 | CEA-M03（填平补齐设备） | 台 | 2
17 | 传热实验仪 | CEA-H02（填平补齐设备） | 台 | 2
18 | 噪声频谱分析仪 | HS6288（填平补齐设备） | 台 | 3
19 | 动力搅拌器 | EUROSTAR power control-vic，最大搅拌量大于40升水，数字显示，处理粘度范围不小于50000，转速2000转 | 台 | 4
20 | 声级计 | HS5618（填平补齐设备） | 台 | 4
21 | 数显电动搅拌器 | 最大搅拌量: 20L 搅拌黏度: 10.000pas RS232接口 | 台 | 6
22 | 超声波清洗器 | 清洗槽内尺寸：500×140×150mm 容量：10L 频率：40KHz 功率：300W 时间可调：1－60min | 台 | 5
23 | 数显磁力搅拌器 | 数显，加温 | 台 | 6
第七包
1 | 微机氧弹量热计 | WHR-15，0.001℃包括微机、打印机，添平补齐设备，与原型号一致。 | 台 | 2
2 | 旋光仪 | WSG-4，180°/0.05°，添平补齐设备，与原型号一致。 | 台 | 2
3 | 精密数字式电子电位差计 | ±2V，分辨率10uV | 台 | 8
4 | 自动热解仪 | 50~350度六通阀直接进样，配计算机、打印机、软件。每台设备配玻璃、不锈钢采样管各20个。 | 套 | 2
5 | 电热恒温干燥箱 | 300度，不锈钢 | 台 | 4
6 | 超声波清洗器 | 数显，10L。 | 台 | 10
7 | 索式提取器 | 室温-100℃，样品数6个，时间可调 | 台 | 2
8 | 微机型碳硫分析仪 | 测量范围C：0.05%-6.00%S：0.005%-0.240%包括微机、打印机 | 台 | 1
9 | 测汞仪 | F732G，数显，添平补齐设备，与原型号一致。 | 台 | 4
第八包
1 | 四种压缩机解剖、拆装 | 涡旋式压缩机、转子式压缩机、活塞式压缩机、螺杆式压缩机 | 套 | 1
2 | 制冷压缩机性能实验台 | 制冷量：632Kcal/n；循环水量：流量3吨；杨程9米 | 台 | 1
3 | 家用冰箱排故台 | 制冷量：160Kcal/n：冷冻室：-18℃左右：冷藏室：0-10℃左右 | 台 | 1
4 | 强迫对流换热实验台 | 3800×550×1700；380V 4.5KW | 台 | 1
5 | 家用空调综合实验台 | KLD-109R型；额定功率：2KW；尺寸：1600×700×1550 | 台 | 1
6 | 螺杆式压缩机 | KLD-109R型；额定功率：2KW；尺寸：1600×700×1550 | 台 | 1
第九包
1 | 便携式超声波流量计 | 流量精度:±0.5%；管径:25－5000mm；流量：0－15m/s | 台 | 1
2 | 多点式热流计 | 进口，测定范围: 热流: 0 - ± 9999 9W/m2 或 kcal/m2h，温度: K 型热电对 -200 - 1200 °C，温度: T 型热电对 -200 - 400 °C。 | 台 | 1
3 | 紫外辐射计 | 波长：230－350；峰值波长：254 - 297 | 台 | 1
4 | 太阳辐射计 | 精度：±1.0%；热流量：0－1500W/m2 | 台 | 1
5 | 智能型热式风速仪 | 进口，精度： ±0.03m/s ±4%；风速 0－20 m/s；带微机自动采样 | 台 | 2
6 | 智能多功能测量系统 | 精度： ±0.1m/s。风速 0－20 m/s。 | 台 | 1
7 | InGaAs探测器 | 波长范围 ：800-1900nm；峰值响应度：1A/W。 | 套 | 1
8 | InGaAs探测器制冷器 | 与InGaAs探测器配套 | 套 | 1
9 | 明渠流量计 | 测量最小深度2cm精度2% ； 标准0.005-10m；尺寸16.8cmx44.7cm；配计算机 | 台 | 1
第十包
1 | 流速仪 | 仪器频率：16兆；采样尺寸：直径4.5mm,宽度4.5mm；输出数据：5.Hz；精度：1%；分辨率：0.01；测量范围：0~2.5m/s；三维探头，配计算机。 | 台 | 1
第十一包
1 | 光电传感器系统实验台 | 加光栅模块，配品牌计算机P4 /3.0/液晶17"/512M/160G/ 128M独显/DVD光驱；1、光敏电阻：Cds光敏电阻，额定功率20mw，暗阻≥5MΩ；2、红外发光二极管： 峰值波长940nm，工作电压10V；3、光敏二极管：峰值波长 880nm , 工作电压＜10V，暗电流≤0.2μA；4、光敏三极管：峰值波长880nm , 工作电压≤10V，暗电流≤0.3μA；5、热释电红外探头：探测距离1-5米，波长10-20μm；6、PSD光电位置传感器：采用复合型光敏二极管，激光点光源，量程±2mm，分辨率0.01mm；7、半导体激光器：波长635nm，功率1-3mw；8、硅光电池：峰值波长700nm，开路电压300mv；9、多模光导纤维：透光率50%/m，耐温-40℃~120℃；10、光电耦合器件：测电机转速，2400转/分，可调；11、光纤位移传感器：Y型光纤, 量程:1mm 线性度±5%；12、光纤温度传感器：量程:常温~120℃；13、光纤压力传感器：测压范围4-20KP；14、滤色镜：七色（红、橙、黄、绿、青、蓝、紫）；15、色散棱镜。 | 套 | 2
2 | 振动信号采集分析系统 | 16通道16位AD卡100K/USB 口/同步采保/软件/品牌计算机P4 3.0/液晶17"/512M/160G/ 128M独显/DVD光驱 | 套 | 1
3 | 电荷放大器 | 测量方式：加速度；最大输入电荷量pC：105；最大输出峰值(V)：±10；增益（dB）：0，20 ，40，60；不准确度： 1.5%；谐波失真：≤1% ；噪声：≤10mv ；频率范围Hz：0.5-100k；低通（Hz）：30,100，300 1k，线性-12dB/oct；供电方式：AC220V；单通道，双积分。 | 台 | 4
4 | 机械系统创新组合及参数分析实验台 | 详见附件 | 台 | 1
5 | 熔体流动速率测定仪 | 0.03～400g/10min,100～400℃,显示偏差：＜0.1℃ ,稳定性： 0.1℃/8h,恢复时间：≤4min ,检测计时： 0～999.9～6555s ,型号：RL-Z1B,本仪器符合GB3682-2000、ISO-1133:1997(E)、JIS-K72A及其它相应标准，可用于测定熔体质量流动速率MFR、熔体流动速率比FRR、测定熔体密度ρ、熔体体积流动速率MVR 。 可适用于自0.03～400g/10min甚至更高速率的宽范围数据的测试。控温范围： 100～400℃,显示偏差：＜0.1℃,稳定性： 0.1℃/8h 恢复时间：≤4min,检测计时： 0～999.9～6555s,计时误差： ＜0.1s,自动切割定时间隔：1-512s (二进制),定时误差：≤0.1s,组合负荷：325、1200、2160、3800、5000、10000、12500、21600g(满足ISO及GB标准要求),口模配置：Φ2.095±0.005/Φ1.18±0.01mm ,测试范围：0.03～400g/10min ,国家标准样品（PE）试验误差：在标样不确定度范围内,电 源：198～242V Ac 50Hz ，3A | 台 | 1
6 | 全自动应力应变实时检测仪 | 应变测试范围0~400000με, 应变分辨率0.1με, 电阻平衡范围<=10% ,应变检测非线性<=0.003%, 满量程时间稳定性<=0.5PPM,实时连续全自动监测 | 台 | 1
7 | 塑料模具模型、锻造模具模型、冲压模具模型 | 金属,共10组柜，详见附件 | 套 | 10
第十二包
1 | 可编程控制实验装置 | 配PLC可编程控制器实验台、演示装置、操作桌 、编程应用软件（附光盘）、PLC及转接通讯电缆、计算机.操作桌配LED发光管、指示灯 ；输入模拟开关（按钮和开关）；LED数码管 、蜂鸣器；直流稳压电源5V1A，24V2A PLC输入 、输出端口 ；直流电机、继电器。输出电压：直流24V，电压表指示。电源输入：交流220V，50Hz。电流 ≥2A，电流具有过载保护。演示装置：至少由十六块演示板组成。计算机技术参数：CPU：P4处理器，3.0G，内存不小于512M，显示器：17英寸，液晶，独立显卡：128M，康宝光驱，硬盘：不小于160G | 台 | 3
2 | 自控／计控／信号与系统实验装置 | USB 口；输入电压：交流220伏；输出电压/电流：+12伏/0.5安，-12伏/0.5安，+0.5伏/2安；输出功率：22瓦；实验箱面板构成：1. 实验模块；2. 二极管，电阻、电容、二极管区；3. AD/DA卡输入输出模块；4. 电源模块；5. 变阻箱、变容箱模块；实验装置可做以下实验：自动控制理论实验：1.典型环节及其阶跃响应2.二阶系统阶跃响应3.控制系统的稳定性分析4.系统频率特性测量5.连续系统串联校正6.数字PID控制7.状态反馈与状态观测器8.解耦控制9.采样实验10.非线性实验11.相轨迹实验12.数据采集计算机控制系统实验：1.A/D数模转换实验2.D/A模数转换实验3.数字PID控制实验4.状态反馈与状态观测器5.数字滤波器实验6.大林算法实验7.炉温控制实验8.电机调速实验9.步进电机控制实验10. 数据采集信号与系统理论实验：1.滤波器2.一阶电路的瞬态响应3. 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应4.二阶电路的瞬态响应5. 二阶网络函数的模拟6.方波信号的分解7. 方波信号的合成8.抽样定理9. 数据采集。 | 套 | 4
第十三包
1 | 焦距仪 | 焦距550MM,显微镜精度0.01,高斯目镜焦距42MM,物镜焦距120MM, F=550，导轨长1500mm；中心高300mm；读数显微镜精度:0.01mm; 高斯目镜焦距F=42mm，反射镜:座式可调; 配分划板 | 台 | 2
2 | 光学平台及光学组件 | 1500×1000(mm)，附带工作柜以放置平台,其他 平台尺寸： 1500×1000(mm)，附带工作柜以放置平台。隔振方式：橡胶垫 ,台面材质：表面铁磁不锈钢，芯部蜂窝结构支撑, 钢板厚度不小于8mm，表面Ra 不大于0.8m,平面度不大于0.05mm/平方米;台面定位螺纹孔： M6，中心距：25mm ,附 件：1三维平移底座（含座）2二维平移底座（含磁座）3升降调整座（磁力表座）4通用底座（含座）5可变口径二维架（含杆、含表座）6X轴旋转二维架（含杆）7二维架（含杆）8透镜架（含杆）9过渡架10光栅转台（含杆）11小二维台12干版架（含杆）13白屏14物屏15可变光栏16三维调节架17二维干版架（含杆）18光源二维调节架（含杆）19载物台20多孔架21单面可调狭缝（含杆）22节点架（含杆）23测微目镜架24牛顿环25牛顿环直立架26弹性夹27频谱滤波器28单面可旋转夹缝29双棱镜调节架30激光器架31光学测角台32冰川石转动台33毛玻璃34纸架.教学光学组件:凹凸透镜，直角，等边棱镜，反光镜，牛顿环等十五种件组成。 | 套 | 2
第十四包
1 | 塑料挤出机 | 1．螺杆直径D:65mm；2．螺杆长径比L/D：34:1；3．产量 ：50-160Kg/h；；4．65/34单螺杆挤出机 1台；5．真空定型冷却箱，采用不锈钢体(长度12米) 1台；6．履带式牵引机 1台；7．自动无屑切割机 1台；8．堆放架(长6米) 1套；9．模具Φ20-Φ63 1套；10．主电机功率：直流电机30kw 1台。 | 台 | 1
第十五包
1 | 多普勒效应仪 | 误差5%谐振频率 40000Hz采样间隔 35—100ms，采样数 8—150，存储容量 400组数据，测量精度： 优于5 %，陪四米长八头公牛插座 | 台 | 9
2 | 静电场描迹仪 | 微晶导电层聚焦\劈尖形.电压7.00-13.00V分辨率0.01V微调0.01V | 台 | 18
3 | 数字化热学实验仪 | EH-3温控精度 0.02C测温分辨率0.01C能做PN 节、热电阻温度、热膨胀系数测量配数据采集软硬件配四米长八头公牛插座 | 台 | 9
4 | OM99CCD密里根油滴仪 | 一体机、电子分化板刻度油滴稳定时间大于2小时C型带高倍显微物镜头；9台油滴仪配1台打印机 | 台 | 9
5 | 微波综合实验装置 | 微波频率9.4G功率20mW连续工作大于6小时配四米长八头公牛插座,另配DVD机（可以放映DVD+R和DVD-R）2套 | 台 | 2
6 | 微波分光计专用3厘米信号源 | 能与原仪器(微波综合实验装置)匹配 | 台 | 2
7 | 微波分光计专用发射组件 | 能与原仪器(微波综合实验装置)匹配 | 台 | 2
8 | 偏振光实验系统 | 半导体激光、转盘刻度360旋光管45*85硅光电池接受。可做椭圆和圆偏振、折射和反射偏振、验证马吕斯定律、旋光现象等实验 | 台 | 4
9 | 光学平台配件 | 配WSZ-1专用。明细：二维调整架，SZ-07，10个；载物台，SZ-20，2个；二维底座，SZ-02，10个；通用底座，SZ-04，6个；干版架，SZ-12，4个；物屏，SZ-14，2个；半透半反镜，Φ=36*4，2个；透镜，f=4.5mm，2个；透镜，f=15mm，2个；平面反射镜，Φ=36*4，4个；氦氖激光器，GY-11，2个；小物体，全息照相用，22个；全息干版，6个。 | 套 | 1
10 | 电弧发生器 | 配WPL氢原子光谱摄谱仪配四米长八头公牛插座 | 台 | 4
11 | 分光计 | 目镜及狭缝采用手轮连续调焦通光口径30mm3V/220V电源或3V电池盒供电另每台配三棱镜光栅各一块。配低压钠光灯源共15套 | 台 | 18
12 | 分光计 | 测角精度1'配三棱镜汞灯及钠灯各一套 | 台 | 4
13 | 杨氏模量测定仪 | YMC-IIB | 台 | 2
14 | 迈克耳逊干涉仪 | 手轮分度值0。0001镜、板平面度八/20另配升降式低压钠光灯源7套 | 台 | 6
15 | 多束光纤激光仪 | HNL-55700分头大于4米带支架配四米长八头公牛插座 | 台 | 3
第十六包
1 | 声速测量仪 | 游标型配四米长八头公牛插座 | 台 | 6
2 | 数字型单臂直流电桥 | QJ23配四米长八头公牛插座 | 台 | 9
3 | 物理天平 | 称量500克感量0.1克 | 台 | 9
4 | 高频声光效应仪 | 示波器型100MH声光器件转角平台半导体激光带摸拟通信接口的100MH功率信号源LM601线阵CCD光强仪0.8米光具座配套1G频率计20HZ双踪示波器配四米长八头公牛插座 | 台 | 6
5 | 声速测定仪 | 谐振频率37KHZ最大功率10W | 台 | 5
6 | 综合声速测定仪信号源 | 信号频率37.5KHZ脉冲宽度0.07ms | 台 | 5
7 | 普朗克常数测定仪 | 电压可微调-2.000+2.000滤波片为圆盘式配四米长八头公牛插座一只 | 台 | 19
8 | 电学综合设计实验箱 | 指针式内附数显标准电压电流表，可调稳压电源，可扩展设计电桥实验配四米长八头公牛插座 | 台 | 19
9 | 弗兰克-赫兹实验 | 三块三位半数字表显示电压电流值含手动和示波器演示两种功能峰数大于6 个 | 台 | 8
10 | 霍耳效应实验组合仪 | HL-3A.三块数字表显示电压测量分20毫伏和200毫伏两挡3励磁电流0-200A连续可调调节精度1mA为工作电流0-12.00mA调节精度10uA另配霍耳元件一只 | 台 | 10
第十七包
1 | 精密光栅单色仪 | 焦距：500mm，波长范围：190～800nm，分辨本领0.02nm，波长准确度：±0.03nm，定位精度：±0.008nm，光栅：2400L/mm，杂散辐射：0.001，逆线色散：0.7nm/mm，出射狭缝S2：0.005~4mm，入射狭缝S1：0.005~4mm。组件：单色仪主机 1台，0.5m导轨及支架1套，导轨滑座1个，玻璃光源聚光镜(带框)1套，高度可变光栏1套，微弱光测量仪(包括光电倍增管) 1套，微机控制软件及硬件(包括光盘、外部连接线、PCI卡、控制单元) 1套，配公牛插座一只。 | 台 | 1
2 | 傅立叶变换实验装置 | 波长范围：400-760nm，光谱带宽：1nm，配公牛插座一只。 | 台 | 1
3 | 光通信实验系统 | 包括：光通信原理实验主机、He—Ne激光器、光纤耦合器、光纤调整架、示波器、万用表、光功率计、电话机、光纤剥线钳、光纤切割刀、光纤跳线一组、光纤一盘、光无源器件一套。配公牛插座一只。 | 台 | 1
4 | 纤维光学实验仪 | 美国进口高增益平坦化Er+光纤ASE宽带光源，光谱范围1525---1565nm；可开设实验包括：纤维光学测试，光纤弯曲损耗试验，光纤光栅光谱特性实验，光纤光栅温度传感实验，温度值显示到0.1℃，光纤光栅应变传感实验，应变值显示到1με，光纤迈克尔逊干涉传感实验，温度值显示到0.1℃，Mach--Zehnder干涉传感实验，应变值显示到1με，光纤放大器实验，调谐光纤激光器实验，配公牛插座一只。 | 台 | 1
5 | 光学传递函数的测量和成象系统象质评价 | 系统稳定性：5%，图像采集范围：6mm直径，测量范围：500mm（共轭距离），工作电压：220V ，50Hz，测量量程：（10，25，50，80）lp/mm。光源：红绿蓝三色LED面光源，包含红、绿、蓝、白光4种工作模式。光学元件：材料：K9 A级精密退火，焦距：±2%，直径：-0.2mm，中心偏差：3`，光圈：1-5，局部误差：0.2—0.5，表面质量：60/40（seratch/dig），镀膜：氟化镁增透膜，有效孔径：90%，机械和调整部件：角度精度：±4`，分辨率：0.005mm。CCD：靶面尺寸：1/3``，工作电压：220V，灵敏度：0.5lux，分辨率：420线。配置：导轨和调节系统：导轨100×800mm，待测透镜及支架：直径30mm，波形发生器：4种空间频率图样，图像采集系统：8位A/D，面阵CCD ：1/3``，12V电源，软件 ，配公牛插座一只。 | 台 | 1
6 | 组合式多功能光栅光谱仪 | 单色仪规格 ：f=500，相对孔径： D/F=1/7 ，波长范围：200～900 nm，光栅条数：1200(L/mm)，波长精度：0.4nm，波长重复性：0.2nm，杂散光：≤0.1%。包括：光栅单色仪主机、扫描系统、接收单元（CCD和光电倍增管）、信号放大系统、A/D采集单元，USB2.0接口。配公牛插座一只。 | 台 | 1
7 | SOF稳色光源系列 | SOF85-A-MM；SOF13-A-SM；SOF15-A-SM，配公牛插座一只。 | 台 | 1
8 | 平行光管及配套组件 | 焦距：F550，相对孔径：1:10，配公牛插座一只。 | 台 | 2
9 | 传感器系列实验仪 | 传感器配置：金属应变式传感器，差动变压器，电涡流位移传感器，霍尔式传感器，磁电式传感器，压电传感器，电容式传感器，压阻式压力传感器，光纤传感器，PN结温度传感器，气敏传感器，湿敏电阻，光电转速传感器，光电模块，电流源模块电源：AC 220V±5%，50Hz，功率：0.5KW，配公牛插座一只。 | 台 | 2
10 | 光学平台 | 尺寸：大于1800×1200×800，平面度优于：0.3mm/600mmM6螺孔阵距25mm，承载500kg，配公牛插座一只。 | 台 | 3
11 | 气垫自动平衡精密光学平台 | 尺寸：2400×1200×800，平面度优于：0.3mm/600mmM6螺孔阵距25mm，承载500kg，支撑腿高600，气泵噪音较低对于5赫兹、10赫兹的低频振动的幅值，分别隔离掉80%及96%，对于3赫兹以上的频率带有良好的隔振性能。配公牛插座一只。 | 台 | 1
12 | 直读式塞曼效应实验仪 | 能观察(拍)9个明显的塞曼分裂谱线，石英条纹细度：>12，1、E---P标准具 分辨率：λ/Δλ≥105 通光口径：Φ40mm 中心波长：λ=546.1nm反射率：R≥95%磁场强度：0～13000高斯 2、测量望远镜： 有效测量范围：0～10mm 测量精度：0.01mm 视角放大率：F=6×3、干涉滤光片： 中心波长：λ=546.1nm 主峰透过率大于63%4、聚光镜：消色差透镜，焦距f=93mm5、可调滑座：横向可调范围±15mm6、HY1791—5单路直流稳压电源：电压50Hz，220V±10%；电流线性连续可调，范围0～5A；允许负载自变范围5%，恒流源负载阻抗为6Ω。配公牛插座一只。 | 台 | 1
13 | 法拉第效应测试仪 | 单色仪分辨率：0.6nm数量显示磁场：8000-12000GS 4.5A，配公牛插座一套。 | 台 | 1
14 | 激光散斑实验装置 | 包括：He-Ne激光器GY-11A（波长 632.8nm ，功率 ≥1.5mW） 1套，偏振片架和偏振片2片 ，平面反射镜1片，透镜f=50mm1片，毛玻璃1片，SZ-41-24偏振片架1个，SZ-07二维调整架2个，SZ-12干版架1个，SZ-04公用底座4个，SZ-02二维底座1个，SZ-03一维调座1个，CCD黑白摄像机（420线，带电源插头）1台，CCD转接杆1个，采集卡1套，操作软件，采集卡驱动程序 1套。主要技术指标：调整架光学中心高度200mm ，二维调整架，可以微调角度 一维调座，Z轴调整高度 二维底座，X轴Z轴调整。配公牛插座一只。 | 台 | 1
15 | 高压球形氙灯 | 包括电源，功率为150W，可用于荧光分析的激发光源。配公牛插座一只。 | 台 | 1
16 | 氦氖激光器 | 包括电源、调整架。波长：632.8nm，功率：1.5mW，腔长：250mm，配公牛插座一只。 | 台 | 4
17 | 微弱光测量仪 | 包括：光电传感器（倍增管和光电池），可调节、高精度、负高压电源和信号放大器，信号输出可作为计算机A/D接口板的模拟量输入。主要技术指标： 1、高压电源电压范围：－500到－1200V，连续可调 2、放大器线性度：优于0.5% 3、放大器增益分档：×1、×3、×10、×304、光电流最小分辨：20nA 5、放大器适配：光电倍增管、光电二极管、光电三极管、光电池等 6、PMT 壳座适配11脚（九级）侧窗式的PMT ，设有旋转式光闸和可安放滤光片的光窗和侧窗，配公牛插座一只。 | 台 | 1
18 | 光纤音频信号传输实验仪 | 仪器组成：光信号发送器，光纤信道，光信号接收器，光功率指示器，调制信号发生器(可产生正弦波,三角波,矩形波,语音信号)，频率计，数字毫伏表(直流、交流各一个)，直流电流表，示波器，配公牛插座一只。 | 台 | 2
19 | 电光晶体调制器 | 消光比〉100：1，配公牛插座一只。 | 台 | 1
20 | 光电效应实验仪 | 全套仪器由光电管及其光栏、滤色片转换装置，汞灯及电源，微电流测量仪等组成。转盘式光栏和滤色片结构。仪器的主要技术参数： 1、光电管特性，谱响应范围：340~700nm， 阴极灵敏度：约1μA/Lm，暗电流：约10-12A。2、微电流测量仪，电流测量范围：10-6~10-13三位半数字电流表指示，读数精度分0.1μA(用于调零和校准)和1μA（用于测量）两档。零点漂移：不大于4字（最高灵敏档），光电管工作电源：1、电压范围：-3V~+3V，2、电压稳定度：<0.1%，3、电压测量：三位半数字电压表，读数精度：0.01V， 4、光源：50W仪器用高压汞灯，光谱范围：303.2~872.0nm，5、滤色片，滤选谱线：365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm。配公牛插座一只。 | 台 | 2
第十八包
1 | 双踪示波器 | 数字式，带宽25MHE，上升时间14ns, 时基范围20ns/div~50s/div, 双通道+外触发，每通道4K采样点，垂直灵敏度2mv//div~5v/div, 垂直分辨率8位，输入通道耦合A1—A2直流、交流、接地，触发类型：边沿、视频、脉宽、延迟，触发方式：自动、普通、单次，自动测量：峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽等，光标测量：手动模式、追踪模式、自动测量模式，FFT窗模式：Hanning, Hamming, Blackaman-Harris, Rectangular, 样本大小1024点。1. 高达1 GSa/S的实时采样率，高达50 GSa/S的等效采样率；2. 高达每秒1000次的波形捕获率；3. 双通道，带宽200 MHz to 25 MHz满足高低端用户需求；4. 高清晰度全屏幕液晶彩色或单色LCD显示系统；5. 20种自动测量功能；6. 光标测量包括手动模式、追踪模式和自动测量模式；7. 加、减、乘、除、反相等多种波形运算功能；8. 边沿、视频、脉宽、延迟等多种触发功能；9. 内嵌FFT频谱分析功能；10.自动校准功能；11.内置硬件频率计；12.标准配置接口：USB Device；13.可选超强扩展功能模块：RS-232/GPIB通讯模块；14.多种语言用户界面。 | 台 | 6
2 | 示波器 | 5MHz正负极性触发外同步配整流滤波示教板、四米长八头公牛插座 | 台 | 18
3 | 低频信号发生器 | 数显0.2HZ-200KHZ带功率输出陪四米长八头公牛插座 | 台 | 18
4 | 双踪示波器 | 带宽20M偏转系数1mV/div | 台 | 5
第十九包
1 | 紫外分光光度计 | 波长200-1000nm波长准确度±1nm波长重复性0.5nm波宽2nm | 台 | 2
2 | 紫外分光光度计 | UV1240，190-900nm分辨率5nm，自动扫描，添平补齐设备，与原型号一致。 | 台 | 10
第二十包
1 | 偏光显微镜 | 1.物镜:4X,10X,25X,40X,63X2.目镜:10X十字,10X分划（格值为0.1毫米）3.总放大倍数：40X～630X4.试片:石膏1λ,云母1/4λ,石英楔子5.测微尺:0.01mm6.滤色片:蓝色7.带座目镜网格:0.2mm8.照明光源: 220V/0-6V变压器 9.灯泡:6V15W | 台 | 4
2 | 偏光显微镜 | 40~630X, 5种消色差物镜 | 台 | 3
3 | 生物显微镜 | 双目配4个物镜，3个目镜，配木质存放箱 | 台 | 20
4 | 生物显微镜 | 放大倍率：40～1500倍，双目型，二维调整载物台5μm精度。 | 台 | 1
5 | 读数显微镜 | 放大倍数30，工作距离54.06毫米,视场直径4.8,最小读数0.01,45度反射可调、轴承转动。每台配劈尖两块 | 台 | 4
6 | 晶体模型 | 教学用晶体模型（宏观对称晶体模型、典型二元化合物的晶体结构、典型硅酸盐矿物晶体结构） | 套 | 2
第二十一包
1 | 数字分析天平 | 0.1mg/200g | 台 | 15
2 | 天平 | 0-200g,0.01g | 台 | 3
3 | 天平 | 0-2kg,0.01g | 台 | 2
4 | 机械天平 | 1kg/0.5mg | 台 | 2
5 | 电子天平 | 0.1mg/200g、0.01mg/80g | 台 | 2
第二十二包
1 | SMT设备 | 详见附件 | 套 | 1